## კომპიუტერული ტომოგრაფი
კომპიუტერული ტომოგრაფი
საქონლის / მოწყობილების დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა
ზოგადი მოთხოვნები | სრული სისტემა, ქარხნულად ახალი და ბოლო პროგრამული ვერსიით | კომპლექტი | 1
გამოსხივების დოზის მინიმიზაციის ტექნოლოგია, ავტომატურად ინდივიდუალურად პაციენტზე | აუცილებელია
პაციენტის მაგიდა
პაციენტის მაქსიმალური დასაშვები წონა | არანაკლებ 300 კგ
სკანირების ველის მაქსიმალური დიამეტრი | არანაკლებ 500 მმ
სკანირების მაქსიმალური სიგრძე | არანაკლებ 195 სმ
გენტრის აპერტურის დიამეტრი | არანაკლებ 78 სმ
გენტრის გადახრა | 30 გრადუსი
რენტგენის გენერატორი
გენერატორის მაქსიმალური სიმძლავრე | არა ნაკლებ 90 kW ან ექვივალენტი
რენტგენის მილაკზე მიწოდებული ანოდური ძაბვის მინიმალური მნიშვნელობა | არაუმეტეს 80 kV
რენტგენის მილაკზე მიწოდებული ანოდური ძაბვის მაქსიმალური მნიშვნელობა | არანაკლებ 135 kV
დენის მაქსიმალური მნიშვნელობა | არანაკლებ 800 mA
რენტგენის მილაკი
ფოკუსის ლაქების ზომა მმ | არა უმეტეს პატარა 0,9 x 0,8 მმ, დიდი 1,6 x 1,5 მმ ან მეტი
ანოდის თბოტევადობა | არანაკლებ 7,5 MHU ან მისი ექვივალენტი
მილაკის ანოდის მაქსიმალური გაგრილების სისწრაფე წუთში | არანაკლებ 1300 kHU/min
დეტექტორი
დეტექტორის რიგის რაოდენობა | არანაკლებ 256
შრეების რაოდენობა გენტრის ერთი ბრუნის დროს | არანაკლებ 512
დეტექტორის სიგანე | არანაკლებ 15 სმ
დეტექტორის ელემენტების რაოდენობა | არანაკლებ 47 000
შრეების მაქსიმალური სისქე | არანაკლებ 8 მმ
შრეების მინიმალური სისქე | არა უმეტეს 0,5 მმ
სკანირებისას გენტრის მთლიანი ბრუნის მინიმალური დრო | არა უმეტეს 0,35 წმ
დაბალ კონტრასტული გარჩევადობა | 2 მმ at 0,3%
მონიტორი და მეხსიერება
ფერადი მონიტორი LCD/LED ან მსგავსი | მინიმუმ 19 დიუმიანი
დისპლეის გარჩევადობა | არანაკლებ 1280 x 1024
DICOM | აუცილებელია
ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა | არანაკლებ 32 GB
კვლევის შედეგების შენახვის (RAW DATA, Image DATA) მეხსიერების მოცულობა | Raw DATA არანაკლებ 3 TB, Image DATA არანაკლებ 500 GB
დამატებითი სამუშაო სადგური მონიტორით | აუციელებელია
კვლევის პროგრამული უზრუნველყოფა
მთლიანი სხეულის სკანირების შესაძლებლობა, შესაბამისი ანატომიური უბნების პროტოკოლებით | აუცილებელია
მთლიანი სხეულის სკანირების შესაძლებლობა, შესაბამისი ანატომიური უბნების პედიატრიული პროტოკოლებით | აუცილებელია
ფილტვის და ღვიძლის ონკო-მეტასტაზების შეფასება-დათვლის პროგრამა | აუცილებელია
თავის ტვინის პერფუზიის დასამუშავებელი პროგრამა | აუცილებელია
გულ-სისხლძარღვების ანალიზის პროგრამა | აუცილებელია
ძვლოვანი სტრუქტურების მოცილების რეჟიმი | აუცილებელია
პაციენტის პოზიციონირებისათვის აქსესუარების ნაკრები: მატრასი, ღვედი, თავის დასადები | აუცილებელია
უწყვეტი კვების წყარო | Online UPS - სათანადო მახასიათებლებით, კაბელით, სრული კომპლექტი მონტაჟით
ელექტრო მახასიათებლები | 380-460 V; 50 Hz

## პლაზმური სტერილიზატორი
დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა
სტერილიზატორი, პლაზმური, სამედიცინო | სტერილიზატორი დაბალ ტემპერატურული რეჟიმით, ე.წ. პლაზმური - by Hydrogen peroxid (<60%), სიგანე: 110სმ ან ნაკლები; ოთხკუთხა ფორმის კაბინით, სასარგებლო მოცულობა 100-120ლ, სიღრმე არანაკლებ 72სმ; სტერილიზაციის ტემპ.:50-55°C, ხანგრძლივობა (ან ნაკლები): მოკლე 30წთ, საშუალო: 40წთ; გრძელი: 50წთ. წონა არაუმეტეს 200კგ - მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სართულზე კიბეებით ატანა, მონტაჟი-გამართვა. უნდა მოყვეს თარო/კალათა, არანაკლებ 500 ციკლისათვის საჭირო მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული სახარჯი მასალა, ინდიკატორები (ვარგისიანობის ვადა- მოწოდების დღის შემდეგ არანაკლებ 6 თვე) შესაფუთი და ყველა საჭირო ნაწილი; ელ კვება: @220ვ. СE/FDA სერტიფიკატი; | 1

## სამედიცინო საწოლი
დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა
საწოლი, რეანიმაციული | სამედიცინო-რეანიმაციული საწოლი ელექტრო მართვით, მაღალი ხარისხის მეტალის კარკასით, ორი ჰიდრავლიკური კოლონით; თავ-ბოლოს ადვილად მოსახსნელი ჩამკეტიანი ბარიერებით; ორსექციანი, სულ 4 ბარიერით გვედებზე - ჩასაკეცი, მოსახსნელი; არაბადისებური 4-სექციანი ზედაპირით მატრასისათვის; Auto-CPR button: External Dimensions: 215-220x95-100cm / Mattress Platform: 85x195cm; Height (without mattress): 45-82cm or better range Backrest Angle: 0o-70o / Footrest Angle: 0o-40o Trendelenburg Angle: +/-0o-15o. Castor Diameter: 15cm or more / Safe Working Load Capacity: 250kg ; 2-2 მართვის პანელი საწოლზე და კაბელიანი პულტებით, ფუნქციების დაბლოკვის შესაძლებლობით; შტატივით, შარდმიმღების საკიდები; კედელზე დაჯახების დამცავებით, ცენტრალური მუხრუჭით/მაფიქსირებელით; მატრასის სიმაღლე არანაკლებ 12სმ.,დაფარული რეცხვადი ზედაპირით. ელ. კვების ძაბვა 220V +/- 10%, 50ჰზ. | 50

## ორთქლის სასტერილიზაციო
სპეციფიკაცია
სტერილიზატორი, ორთქლის | სამედიცინო ავტოკლავი-სტერილიზატორი ორთქლის, მიკროპროცესორული მართვით, ჩაშენებული ვაკუუმ-სისტემით; ორკარიანი, ავტომატურად ვერტიკალურად მოსრიალე ტიპის; ორმაგ-გარსიანი კამერის (AISI-316 ან უკეთესი მასალის) მოცულობა: 250-300 ლიტრი, სიღრმე: 100სმ ან მეტი; ჩაშენებული გენერატორის (გარსი AISI-304 ან უკეთესი მასალის) სიმძლავრე არაუმეტეს 18კვტ; ონკანის წყალთან და დამცლელთან მიერთების მოწყობილობებით; სპეციალური პროგრამები: 121°C, 134°C, სამედიცინო ინსტრუმენტების, მასალების, სითხეების, FLASH, BOWIE-DICK, გაჟონვის და არანაკლებ 12 თავისუფალი პროგრამის ჩაწერის შესაძლებლობით; მართვის პანელით 7“ ან უფრო დიდი სენსორული ეკრანი; აღჭურვილი უსაფრთხოების მოწყობილობებით და უწესივრობებზე განგაშის სისტემით. სათანადო პრინტერით დეტალური მონაცემების/ანგარიშის დასაბეჭდად, პორტით კომპიუტერთან კომუნი-კაციისათვის; ზომები კარების ღიობში შეტანის შესაძლებლობა: არაუმეტეს 110*205სმ; დახურული კორპუსი. ელ.კვება ნომინალ. 400ვ/50ჰ.
მონტაჟისათვის საჭირო ყველა აქსესუარით. სათადარიგო კარის შუასადებებით და სხვა აქსესუარები/ნაწილები მწარმოებლის რეკომენდაციის/ინსტრუქციის შესაბამისად 24 თვის განმავლობაში საჭირო პრევენციული მომსახურებისათვის (მიეთითოს დეტალები, აღწერით)
ხარისხის მოთხოვნები: CE, ISO, სამედიცინო მიზნების ევროდირექტივებთან შესაბამისობა
უსაფრთხოების მოთხოვნები: EN 13445 და EN285 ან მსგავს სტანდართებთან შესაბამისობა
სრული გარანტია: არანაკლებ 12 თვე, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.
მოწოდების ვადა: არაუმეტეს 6 კვირა;

## ჰემოდიალიზის აპარატი
ჰემოდიალიზის აპარატი თირკმელჩანაცვლებითი თერაპიისათვის, სრული კომპლექტი - Haemodialysis,
Haemofiltration, Acetate and bicarbonate dialysis; ულტრაფილტრაციის სისტემის ზუსტი ვოლუმეტრული მართვა ნებისმიერი დიალიზატორის გამოყენების შემთხვევაში.
- კონტროლის ზღვრები: ბიკარბონატის ელექტროლიტური გამტარობა 2-დან
4-მდე (mS/cm) ან 4-დან 7-მდე (mS/cm), საერთო ელექტროლიტური გამტარობა 12-დან 17-მდე (mS/cm) მგძნობიარობა გამტარობის ცვლილებაზე: 0,2 мС/см
-დიალიზატის სიჩქარე: 300 დან 800-მდე მლ/წუთ.
- სისხლის გაჟონვის დეტექტორი: ოტიკური და ფერებით სპეციფიური.
-ულტრაფილტრაციის ზღვრები: 0-დან 3000-მდე (მლ/წუთ.) სიზუსტე; 3%, ( შესაძლო პროფილირება) მინიმუმ 5 პროფილის პროგრამირების და დამახსოვრების შესაძლებლობა.
ექსტრაკორპორალური წრედი:
ჰემოდიალიზის აპარატი - 10 ცალი | სისხლის ნაკადის ტუმბო: პერისტატიკული ორ გორგოლოჭიანი.
- სიჩქარე 50 დან 600 მდე (მლ/წუთ.)
-წნევის ზღვრები: 20-დან - 390-მდე мм Hg
-ჰეპარინის ტუმბო: შპრიცის ზომის არჩევის შესაძლებლობა
-სიჩქარე 0,1 დან 10 მდე(მლ/წუთ.)
-წნევის ზღვრები: -200-დან +400-მდე мм Hg
-ჰაერის დეტექტორი: ულტრაბგერითი ტიპის
-მუშაობის პრინციპი: ხმოვანი განგაში ჰაერის ბუშტუკების წარმოშვების დროს ან ვენური მაგისტრალის ავზის დაცლის შემთხვევაში.
ფუნქციური ტესტი: ავტომატური ან მუშაობის მთელი დროის განმავლობაში
-წნევის კონტროლი დიალიზატორის შესვლაზე: 0-დან 700-მდე мм Hg
- არტერიული მაგისტრალის წნევის კონტროლი: -400-დან +400-მდე мм Hg
- ვენური მაგისტრალის წნევის კონტროლი: 10-დან 390-მდე мм Hg
-დეზინფექცია ტარდება მხოლოდ დიალიზის რეჟიმის გათიშვის შემთხვევაში
ქიმიური დეზინფექცია: პროგრამის ავტომატური მსვლელობა ან ადაპტირებული დეზინფექტანტის გარკვეულ/ბაზარზე არსებულ სახეობაზე.
ცხელი დეზინფექცია : ავტომატური მსვლელობა 85 С ტემპერატურის დროს
- ნომინალური ძაბვა: 230 V. სათანადო სახარჯი მასალით 10 პროცედურისათვის

## ჟანგბადის ქარხანა
დასახელება | ტექნიკური აღწერა | რაოდენობა | სრული კომპლექტის ფასი (ლარი)
სამედიცინო ჟანგბადის მაგენერირებელი სისტემა | გარემოს-ჰაერიდან ჟანგბადის გამომუშავების ერთიანი სისტემა: კონცენტრატორის, კომპრესორის, ჰაერის გამაშრობელი და ფილტრაციის სისტემებით, მოწოდება, ინსტალაცია და არსებულ ჟანგბადის ცენტრალიზებულ მილ-სისტემასთან დაერთება, სრული გარანტია სახარჯებით და ნაწილებით, შესაბამისი მომსახურება არანაკლებ 12 თვე, შემდეგი მახასიათებლების მოწყობილობებით: | 1
ჟანგბადის გენერატორი | მაღალი კლასის ჟანგბადის PSA-ტექნოლოგიის გენერატორი. გამომუშავებული ჟანგბადის წარმადობა არანაკლებ 50 Nm3/h მაქს.წნევა 6 ბარი, გამომავალი ჟანგბადის ნომინალური კონცენტრაცია არანაკლებ 95%. შემავალი სამუშაო წნეხილი აირის წნევა 6-8 ბარი. ელექტრო მოხმარება არაუმეტეს 1 კვტ. უნდა გაჩნდეს მართვის ინტელექტუალური ელექტრონული პანელი. ფერადი თხევადკრისტალური ეკრანით. მართვის პანელით შესაძლებელი უნდა იყოს გენერატორში მიმდინარე პროცესების კონტროლი/დაკვირვება: შემავალი აირის და გამომავალი ჟანგბადის წნევა, შემავალი აირის ტემპერატურა, ჟანგბადის კონცენტრაცია, მოხმარებული ჟანგბადის რაოდენობა, გეგმიური მომსახურების დრო. იმახსოვრებდეს უწესივრობებს, სათანადო ვიზუალური და ხმოვანი განგაში. ჟანგბადის კონცენტრაცის გასაზომად უნდა ქონდეს პარამაგნიტური ჟანგბადის სენსორი. სარქველების ტიპი: მართვაში ელექტრო პნევმატური, აირების განაწილებაში პნევმატური. ელექტრო კვება @220ვ. 50ჰც. | 1
ჰაერის კომპრესორი | მაღალი კლასის აირის ზეთიანი ჭიახრახნული კომპრესორი: ელექტრო ძრავის სიხშირული კონტროლის მოდულით: წარმადობა 7,5 ბარზე 7მ3/წთ-19 მ3/წთ ან უკეთესი პარამეტრები. მაქსიმალური ელექტრო მოხმარება 105კვტ. ელექტრო ძრავი ევროკლასიფიკაციით IE 3, ან უკეთესი. ხმაურის დონე არაუმეტეს 75დცბ. კომპრესორის ზეთის ტიპი: სრულად სინთეტიკური. კომპრესორს უნდა გაჩნდეს მართვის ელექტრო პანელი , ფერადი თხევადკრისტალური ეკრანით. რომლის საშუალებით შესაძლებელი უნდა იყოს მიმდინარე პროცესების კონტროლი დაკვირვება, წნევის და ტემპერატურის კონტროლი. ავტომატურად ითვლიდეს გეგმიური მომსახურების საათებს, შესაძლებელი უნდა იყოს პარამეტრების ცვლილება. სამუშაო რეჟიმების შერჩევა და პროგრამირება. ელექტრო კვება 3ფ @380ვ.50ჰც. | 1
ჰაერის გამაშრობელი მაცივარი | კომპრესორის მიერ მაქსიმალური ნაკადისათვის შესაბამისი მაცივარი, ავტომატური დამცლელით | 1
წნეხილი აირის ავზი | მეტალის ავზი 16 ბარ, 50მმ კონექტორებით, ავარიული სარქველებით, მანომეტრით, ფილტრებით. მოცულობა 3ტ და 4ტ | 2
წნეხილი ჟანგბადის ავზი | მაღალი კლასის ჟანგვამედეგი მეტალის ავზი 11ბარ, მოცულობა @5ტ | 1
აქტივირებული ნახშირის კასრი | გამავალი მაქსიმალური ნაკადის შესაბამისი მოცულობის და კონექტორებით: coalescing tower and bacterial filtration, პრეფილტრით | 1
წნეხილი აირის ფილტრები | ფილტრები მაღალი კლასის სხვადასხვა გრდაციის ელემენტები: მეტალის გარსის ზომა: | 4
გამომავალი ჟანგბადის რედუქტორი | რედუქტორი სისტემისათვის მაქსიმალური ნაკადის შესაბამისი გამტარობით 3-5 ბარ ან უკეთესი ფარგლების მისაღებად, გასასვლელში მანომეტრი, ჩამკეტი/ონკანი | 1