## Sheet1
# | დასახელება და სპეციფიკაცია | რაოდენობა | მწარმოებელი/მოდელი | ერთ.ფასი (აშშ დოლარ) | საერთო ფასი | მოწოდების ვადა | საგარანტიო ვადა | შენიშვნა
1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: დანიშნულებით რეანიმაციული (ICU), სპეციალური ფილტვების ვენტილაციის აპარატი მოზრდილთა, მობილური სადგამით, ელექტრო-დამატენიანებლით სტანდარტული პაციენტის კონტურებისათვის: სასიცოცხლო მოცულობა: 50-1500მლ, სუნთქ.სიხშირე: 5-60/წმ; ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა: მაქს. 6წმ, ნაკადი:120ლ/წთ; ნებულაიზერი ჟანგბადით, ნაკადი 7ლ/წთ. სუნთქვის რეჟმები: წნევითი და ნაკადით კონტროლი (A/C, SIMV, PCV, PSV, CPAP, PEEP, SIGH). ყველაფერზე უნდა იყოს მოთხოვნილი პარამეტრები ან უკეთესი ფარგლები. სრული კომპლექტი მზად ექსპლუატაციისათვის. უნდა მოყვეს არანაკლებ 2 კომპლექტი სუნთქვის კონტური, ბაქტერიული ფილტრით. | 10 | Mindray/Synovent E3 | 9300 | 93000 | 45 დღეში | 18 თვე | უკეთესი ტექნიკური მახასიათებლებით (კომპლეატი საექსპლუატაციოდ - მიწოდება, ტრენინგი, საგარანტიო მომსახურება)
2 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მულტირეჟიმებით: მაღალტექნოლოგიური, რეანიმაციული (ICU) აპარატი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციისათვის, ყველა ასაკის პაციენტისათვის, სათანადო სადგამით, მობილური, ჩამკეტიანი ბორბლებით; წნეხილ აირსა და ჟანგბადზე მომუშავე ცენტრალური სისტემიდან; ე.წ. ღია სისტემა, არ უნდა ჭირდებოდეს სპეციალური კონტური. უნდა ქონდეს ჩაშენებული ავარიული ელ.კვება, არანაკლებ 60წთ. 12" ან უფრო დიდი ფერადი სენსორული, ადვილად გასაწმენდი ეკრანით, გრაფიკული მრუდებით, რაოდენობრივი მაჩვენებლებით, ანალიზაური ინფორმაციით ფილტვების მოცულობითი მდგომარეობის შესახებ. სუნთქვის რეჟიმები: მოცულობითი, წნევითი კონტროლით (SIMV, PRVC, APRC, DuoLevel , NIV, High-flow O2 ან მსგავსი ; O2: 21-100%. სასიცოცხლო მოცულობა: 3 -2000მლ, სუნთქ.სიხშირე: 2-150/წმ; ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა: მაქს. 0.2-10წმ; ნაკადი: 2-120ლ/წთ; ნაკადის ტრიგერ: Off, -0.5~15.0 ლ/წთ; ფილტვის დაცვის სპეციალური რეჟიმებით; ამომქაჩი და პნევმატური ნებულაიზერი; აპნეას აღქმა და სათანადო მართვის პროგრამა. ყველაფერზე უნდა იყოს მოთხოვნილი პარამეტრები ან უკეთესი ფარგლები.უნდა მოყვეს სუნთქვის კონტური, ბაქტერიული ფილტრით და NIV ნიღაბი, საშუალო ზომა, კონტურის სამაგრი შტატივი. | 30 | Mindray/Synovent E5 | 13495 | 404850 | 35 დღეში | 18 თვე | უკეთესი ტექნიკური მახასიათებლებით (კომპლეატი საექსპლუატაციოდ - მიწოდება, ტრენინგი, საგარანტიო მომსახურება)
0
3 | პაციენტის მონიტორი პორტატული: 10“ ან უფრო დიდი სენსორული, ადვილადწმენდადი, ქიმიურ დამუშავებაზე მედეგი ეკრანი, არანაკლებ 6 გრაფიკის გამოტანის შესაძლებლობით, ჩაშენებული აკუმულატორებით (4 სთ), პარამეტრები: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp (ბიჯი: 0.1°C, სიზუსტე: ±0.1°C), SpO2). პაციენტის ყველა აქსესუარით, ექსპლუატაციისათვის გამართული. @230ვ/50ჰზ | 10 | Mindray/uMEC 10 | 695 | 6950 | 2 დღეში | 18 თვე | უკეთესი ტექნიკური მახასიათებლებით (კომპლეატი საექსპლუატაციოდ - მიწოდება, ტრენინგი, საგარანტიო მომსახურება)
4 | პაციენტის მონიტორი საბაზისო: რეანიმაციული 12“ ან უფრო დიდი სენსორული, ადვილადწმენდადი, ქიმიურ დამუშავებაზე მედეგი ეკრანი, არანაკლებ 8 გრაფიკის გამოტანის შესაძლებლობით, ჩაშენებული აკუმულატორებით (4 სთ), პარამეტრები: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp(ბიჯი: 0.1°C, სიზუსტე: ±0.1°C), SpO2). პაციენტის ყველა აქსესუარით, ექსპლუატაციისათვის გამართული. @230ვ/50ჰზ | 30 | Mindray/uMEC 12 | 878 | 26340 | 2 დღეში | 18 თვე | უკეთესი ტექნიკური მახასიათებლებით (კომპლეატი საექსპლუატაციოდ - მიწოდება, ტრენინგი, საგარანტიო მომსახურება)
5 | პაციენტის მონიტორი რეანიმაციული: ფიზიოლოგიური პარამეტრების მონიტორინგის ფუნქციით, 15“ ან უფრო დიდი სენსორული, ადვილადწმენდადი, ქიმიურ დამუშავებაზე მედეგი ეკრანი, არანაკლებ 8 გრაფიკის გამოტანის შესაძლებლობით, ჩაშენებული აკუმულატორებით (4 სთ), პარამეტრები: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, CO2 (უნდა ქონდეს არაუმეტეს 5ცალ მონიტორს) CO (უნდა ქონედს არანაკლებ 5 ცალს) . პაციენტის ყველა აქსესუარით, ექსპლუატაციისათვის გამართული. @230ვ/50ჰზ | 10 | Mindray/EMEC 15 | 2220 | 22200 | 2 დღეში | 18 თვე | უკეთესი ტექნიკური მახასიათებლებით (კომპლეატი საექსპლუატაციოდ - მიწოდება, ტრენინგი, საგარანტიო მომსახურება)(3ც- CO2, 7ც- CO- თი)
|  |  |  | აშშ დოლარი | 553340