## დიალიზი
ჰემოდიალიზის განყოფილების აღჭურვილობა
# | დასახელება / სპეციფიკაცია | რაოდენობა | მწარმოებელი კომპანია | პროდუქტის კოდო / კატალოგის ნომერი | ფოტო
1 | ჰემოდიალიზის აპარატი. ულტრაფილტრაციის სისტემის ზუსტი ვოლუმეტრული მართვა ნებისმიერი დიალიზატორის გამოყენების შემთხვევაში. - კონტროლის ზღვრები: ბიკარბონატის ელექტროლიტური გამტარობა 2-დან 4-მდე (mS/cm) ან 4-დან 7-მდე (mS/cm), საერთო ელექტროლიტური გამტარობა 12-დან 17-მდე (mS/cm). მგძნობიარობა გამტარობის ცვლილებაზე: 0,2 мС/см - დიალიზატის სიჩქარე: 300 დან 800-მდე მლ/წუთ. - სისხლის გაჟონვის დეტექტორი: ოპტიკური და ფერებით სპეციფიური. - ულტრაფილტრაციის ზღვრები: 0-დან 3000-მდე (მლ/წუთ.) სიზუსტე; 3%, ( შესაძლო პროფილირება) მინიმუმ 5 პროფილის პროგრამირების და დამახსოვრების შესაძლებლობა. - ექსტრაკორპორალური წრედი: - სისხლის ნაკადის ტუმბო: პერისტატიკული ორ გორგოლაჭიანი. სიჩქარე 50 დან 600 მდე (მლ/წუთ.). წნევის ზღვრები 20-დან - 390-მდე мм Hg. -ჰეპარინის ტუმბო: შპრიცის ზომის არჩევის შესაძლებლობა, სიჩქარე 0,1 დან 10 მდე(მლ/წუთ.) წნევის ზღვრები: -200-დან +400-მდე мм Hg. - ფუნქციური ტესტი: ავტომატური ან მუშაობის მთელი დროის განმავლობაში. წნევის კონტროლი დიალიზატორის შესვლაზე 0-დან 700-მდე мм Hg. არტერიული მაგისტრალის წნევის კონტროლი -400-დან +400-მდე мм Hg. ვენური მაგისტრალის წნევის კონტროლი 10-დან 390-მდე мм Hg - ქიმიური დეზინფექცია: დეზინფექცია ტარდება მხოლოდ დიალიზის რეჟიმის გათიშვის შემთხვევაში. პროგრამის ავტომატური მსვლელობა ან ადაპტირებული დეზინფექტანტის გარკვეულ სახეობაზე. - ცხელი დეზინფექცია : ავტომატური მსვლელობა 85 С ტემპერატურის დროს. - ელ. მოხმარება 220ვ, 50 ჰც. შიდა აკუმულატორებით, არანაკლებ 2 საათი ავტონომირი მუშაობის რეჟიმით. - შესაბამისი სახარჯი მასალით(სრული კომპლექტი) 20 პროცედურაზე. | 14 |  |  |  | Hemodialysis machine. Precise volumetric control of the ultrafiltration system when using any dialyzer. - Control limits: Electrolytic conductivity of bicarbonate from 2 to 4 (mS / cm) or 4 to 7 (mS / cm), total electrolytic conductivity from 12 to 17 (mS / cm). Sensitivity to changes in conductivity: 0.2 ms / cm - Dialysis rate: 300 to 800 ml / min. - Blood leak detector: Optical and colors specific. - Ultrafiltration limits: Accuracy from 0 to 3000 (ml / min.); 3%, (possible profiling) programming and memorization of at least 5 profiles. - Extracorporeal circle: - Blood flow pump: Peristatic two-wheeled. Speed ​​from 50 to 600 (ml / min.). Pressure limits from 20 to 390 mm Hg. - Heparin pump: Ability to choose the size of the syringe, speed from 0.1 to 10 (ml / min.) Pressure limits: -200 to +400 mm Hg. - Functional test: Automatic or working all the time. Pressure control at the inlet of the dilator from 0 to 700 mm Hg. Blood pressure control from -400 to + 400 mm Hg. Venous mains pressure control from 10 to 390 mm Hg Automatic course of the program or adapted to a certain type of disinfectant. - Hot disinfection: Automatic process at a temperature of 85 С. - Power requirement 220v, 50 Hz.. With internal batteries, less than 2 hours of autonomous operation. - With appropriate consumables (complete set) for 20 procedures. Power requirement 220v, 50 Hz.
| ჰემოდიალიზის აპარატი, ერთნემსიანი პროცედურის ოპციით. ულტრაფილტრაციის სისტემის ზუსტი ვოლუმეტრული მართვა ნებისმიერი დიალიზატორის გამოყენების შემთხვევაში. - კონტროლის ზღვრები: ბიკარბონატის ელექტროლიტური გამტარობა 2-დან 4-მდე (mS/cm) ან 4-დან 7-მდე (mS/cm), საერთო ელექტროლიტური გამტარობა 12-დან 17-მდე (mS/cm). მგძნობიარობა გამტარობის ცვლილებაზე: 0,2 мС/см - დიალიზატის სიჩქარე: 300 დან 800-მდე მლ/წუთ. - სისხლის გაჟონვის დეტექტორი: ოპტიკური და ფერებით სპეციფიური. - ულტრაფილტრაციის ზღვრები: 0-დან 3000-მდე (მლ/წუთ.) სიზუსტე; 3%, ( შესაძლო პროფილირება) მინიმუმ 5 პროფილის პროგრამირების და დამახსოვრების შესაძლებლობა. - ექსტრაკორპორალური წრედი: - სისხლის ნაკადის ტუმბო: პერისტატიკული ორ გორგოლაჭიანი. სიჩქარე 50 დან 600 მდე (მლ/წუთ.). წნევის ზღვრები 20-დან - 390-მდე мм Hg. -ჰეპარინის ტუმბო: შპრიცის ზომის არჩევის შესაძლებლობა, სიჩქარე 0,1 დან 10 მდე(მლ/წუთ.) წნევის ზღვრები: -200-დან +400-მდე мм Hg. - ფუნქციური ტესტი: ავტომატური ან მუშაობის მთელი დროის განმავლობაში. წნევის კონტროლი დიალიზატორის შესვლაზე 0-დან 700-მდე мм Hg. არტერიული მაგისტრალის წნევის კონტროლი -400-დან +400-მდე мм Hg. ვენური მაგისტრალის წნევის კონტროლი 10-დან 390-მდე мм Hg - ქიმიური დეზინფექცია: დეზინფექცია ტარდება მხოლოდ დიალიზის რეჟიმის გათიშვის შემთხვევაში. პროგრამის ავტომატური მსვლელობა ან ადაპტირებული დეზინფექტანტის გარკვეულ სახეობაზე. - ცხელი დეზინფექცია : ავტომატური მსვლელობა 85 С ტემპერატურის დროს. - ელ. მოხმარება 220ვ, 50 ჰც. შიდა აკუმულატორებით, არანაკლებ 2 საათი ავტონომირი მუშაობის რეჟიმით. - შესაბამისი სახარჯი მასალით(სრული კომპლექტი) 20 პროცედურაზე. | 2 |  |  |  | Hemodialysis machine, with single needle dialysis mode. Precise volumetric control of the ultrafiltration system when using any dialyzer. - Control limits: Electrolytic conductivity of bicarbonate from 2 to 4 (mS / cm) or 4 to 7 (mS / cm), total electrolytic conductivity from 12 to 17 (mS / cm). Sensitivity to changes in conductivity: 0.2 ms / cm - Dialysis rate: 300 to 800 ml / min. - Blood leak detector: Optical and colors specific. - Ultrafiltration limits: Accuracy from 0 to 3000 (ml / min.); 3%, (possible profiling) programming and memorization of at least 5 profiles. - Extracorporeal circle: - Blood flow pump: Peristatic two-wheeled. Speed ​​from 50 to 600 (ml / min.). Pressure limits from 20 to 390 mm Hg. - Heparin pump: Ability to choose the size of the syringe, speed from 0.1 to 10 (ml / min.) Pressure limits: -200 to +400 mm Hg. - Functional test: Automatic or working all the time. Pressure control at the inlet of the dilator from 0 to 700 mm Hg. Blood pressure control from -400 to + 400 mm Hg. Venous mains pressure control from 10 to 390 mm Hg Automatic course of the program or adapted to a certain type of disinfectant. - Hot disinfection: Automatic process at a temperature of 85 С. - Power requirement 220v, 50 Hz.. With internal batteries, less than 2 hours of autonomous operation. - With appropriate consumables (complete set) for 20 procedures. Power requirement 220v, 50 Hz.
2 | დიალიზის პროცედურის საწოლი. ელექტრო მართვით, მინიმუმ სამ სექციანი. გვერდითი მოძრავი ჯებირებით. სამედიცინო სველი წესით დამუშავების მიმართ მედეგი რბილი ზედაპირით. პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 კგ. მოძრავ გირგოლაჭებზე, ჩამკეტით. ელ. მოხმარება 220ვ, 50 ჰც | 14 |  |  |  | Dialysis procedure bed. Electrically operated, at least three sections. With lateral rolling dams. Resistant to medical wet treatment with a soft surface. The patient load is less than 200 kg. On rolling wheels, with locks. Power requirement 220v, 50 Hz.
3 | ცენტრალური წყლის ფილტრაციის ავტომატური სისტემა დიალიზისთვის. წარმადობა არანაკლებ 1000 ლ/სთ. ISO 23500-5:2019 სტანდარტის შესაბამისად. ელ. მოხმარება 220ვ, 50 ჰც. | 1 |  |  |  | Central water filtration automatic system for dialysis. Production not less than 1000 l / h. According ISO 23500-5:2019 standard. Power requirement 220v, 50 Hz.
4 | დიალიზის კონცენტრატის მიქსერი რეზერვუარით. რეზერვუარის მოცულობა არანაკლებ 500 ლიტრი. დონის მაჩველებლით, ჩამოსხმის სისტემით. ჰაერის ფილტრით. ელ. მოხმარება 220ვ, 50 ჰც. | 2 |  |  |  | Dialysis concentrate mixer with reservoir. The volume of the tank not less than 500 liters. With level indicator and dispense system. Air filters. Power requirement 220v, 50 Hz.