## CT Diagnostics & Radiology
დანართი
Name / model / catalog number of medical technical goods
Manufacturing company
Country of manufacture
Computerized Tomography to perform at least 380 slice imaging (e.g.: General radiology, cardiology /advanced cardiovascular, neuro, advanced perfusion, oncology /lung cancer screening, pediatrics, bariatric, trauma), multi detector radiology diagnostic System with workstation & accessory, special programmes and applications to be used with adults and pediatrics, including cardiac-vascular system examinations, DICOM, 3D (/4D) reconstruction with the following Specifications (equal or better) - 1 unit | კომპიუტერული ტომოგრაფი: არანაკლებ 380 შრის მიღების შესაძლებლობით (მაგ.: ზოგადი რადიოლოგია, კარდიოლოგია /გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ნეირო, პერფუზია, ონკოლოგია /ფილტვის კიბოს სკრინინგი, პედიატრია, ბარიატრია, ტრავმა), რადიოლოგიური კვლევის მაღალტექნოლოგიური, მულტიდეტექტორული სისტემა სპეციალური სამუშაო ადგილით და პერიფერიული მოწყობილობებით, მოზრდილებისა და პედიატრიულ კვლევებისათვის, სათანადო პროგრამებით, მათ შორის გულისიხლძარღვთა კვლევებისათვის, DICOM, სამგანზომილებიანი/3D (/4D) რეკონსტრუქციის და მსგავსი ვირტუალური აპლიკაციებით | მოთხოვნილი პარამეტრები /მახასიათებლები Requested parameters /characteristics | შენიშვნა /კომენტარი Note / Comment
Gantry | საკვლევი გვირაბი
Gantry Aperture | აპერტურა | 80 or more
Scan field | სკანირების ველი | 50 cm or more
Physical tilt | გადახრა | ± 25°
Rotation time | ბრუნვის დრო | 0,30s or less
Tube & Generator | გენერატორი და მილაკი
Max. power | მაქს.სიმძლავრე | 105 kw or more
Tube current range, max | დენი, მაქს. | 10-1200 mA or better range
Tube voltage | ვოლტაჟი | 70–150 kV or better range
Tube anode heat storage capacity | მილაკის ანოდის თბოტევადობა | 30 MHU
Tube Cooling rate, min | მილაკის გაგრილების თბოცვლა | 2.7 MHU/min or more
Focal spot size, Small (equal) | მცირე ფოკალური, ზომა | 0.6 x 0.7 mm, or better
Focal spot size Large (equal) | დიდი ფოკალური, ზომა | 0.8 x 1.1 mm, or better
Data Measurement System | სისტემის მოთხოვნები
Max. number of acquired slices/rotation | შრეების რაოდენობა/ბრუნი | 128 or more
Max. number of reconstructed slices/rotation | რეკონსტრუირებული შრეების რაოდ./ბრუნი | 380 or more
Max. Number of detector elements | დეტექტორის ელემენტების მაქს.რაოდენობა | 53500 or more
Number of projections 1 s/360° | პროექციები 1წმ/360 გრდს | 4000 or more
Patient Table | მაგიდა
Max. table load | მაქსიმალური ტვირთამწეობა | 300 kg or more
Min. Scannable range | სკანირების ფარგლები | 215 cm or better
Image Reconstruction | გამოსახულების რეკონსტრუქცია
Slice thickness | შრის სისქე | 0.5–10 mm
Recon matrix | რეკონსტრუქციული მატრიცა | 512 x 512
Maximum reconstruction time, per image | გამოსახულების რეკონსტრუქცირების მაქს.დრო | 80 sec or less
Applications | გამოყენება
Standard Applications | სტანდარტული აპლიკაციები
Multi reconstruction ability -Simultaneous reconstruction of different MPR orientations or image impressions | მულტირეკოსტრუქცია, ერთდროულად სხვადასხვა ფრაგმენების ან განოსახულების მიღება | X
Ability to mark Anatomical Ranges - e.g. automatically recognizes anatomical landmarks in the acquired images and creates ready-to-read standard orientations for different joints and body regions | ანატომიური კონტურების დადება - ავტომატურად უთითებდეს არეებს მიღებულ გამოსახულებას და განალაგოს სტანდარტული მიმართულებებით სხვადასხვა სახსრები/ნაწილები და ორგანოები | X
Bone Removal - e.g. bone-free VRT reconstruction | ძვლების მოცილების ფუნქცია | X
Marking of Vessel Ranges - e.g. vessel centerline extraction and anatomical labeling | სისხლძარღვების ზომების ჩვენება და ანატომიური სახელ-დება | X
Real-time MPR | რეალურ დროში მულტიპლანარული რეკონსტრუქცია | X
MIP and MinIP | მაღალი და დაბალ-კონტრასტული რეზოლუცია | X
Volume Rendering Technique - e.g. advanced 3D application package for the optimal display and differentiation of different organs through independent control of color, opacity, and shading | მოცულობითი გამოსახულებები - 3 განზომილებიანი, სხვადასხვა ორგანოების დამოუკიდებლად ოპტიმალური ასახვისათვის | X
Post-processing applications | დამუშავება
Table and Bone Removal | რბილი ქსოვილების ჩვენება | X
Vessel Extension | სისხლძარღვების გაძლიერებული ჩვენება | X
Diameter / WHO area - e.g. Longitudinal lesion measurements and WHO for enhanced clinical decisions in oncology | დიამეტრის/გარშემოწერილობის, გრძივი პარამეტრების ჩვენება რთული კლინიკური გადაწყვეტილებებისათვის ონკოლოგიაში | X
Ability of the evaluation and display of tissue densities within a certain HU range, e.g. to quantify fat or assess lesions for hypodense areas as a possible indicator of therapy response | ორგანოების კონკრეტულ არეში სიმკვრივის განსაზღვრის უნარი, მაგ.: ცხიმოვანი ფენის ქსოვილების და ნაკლებმკვრივი არეების მითითებით - მკურნალობის შესაფასებლად | X
Additional Applications | დამატებითი აპლიკაცია /შესაძლებლობა
Ability to enables consistent workflow and faster preparation with automated protocol and scan setting optimizations - e.g. Planning @ AWP, Planning @ Scan&GO tablet or equivalet functions | თანმიმდევრული სამუშაოს შესაძლებლობა და უფრო სწრაფი მომზადება ავტომატიზირებული პროტოკოლით და სკანირების პარამეტრების ოპტიმიზაციით | X
Dosing/kV automatical setting ability - manage tube voltage to each patient and clinical indication | დასხივების პარამეტრების ავტომატური შერჩევა პაციენტის და კლინიკური ჩვენების მიხედვით | X
Ability to Expose by steps of 10 kV | შესაძლებელი უნდა იყოს დასხივება 10kV ბიჯით ცვლილებით | X
Special parameters for pediatrics - exposure adapted to the child’s (and small adult’s) weight and age, substantially reducing the effective patient dose | პედიატრიული პარამეტრები - ბავშვის ასაკის, წონის შესაბამისად ადაპტაციით, რათა შემცირდეს პაციენტზე ეფექტური დოზა | X
Filter selection - to have exposure filters installed at the tube and the collimator for optimization of patient dose and image quality | მილაკსა და კოლიმატორზე არსებული ფილტრების ავტომატური შერჩევა პაციენტის ოპტიმალური დოზირებისა და გამოსახულების მისაღებად | X
Automatic low dose exposure to perform monitoring scans at one slice level and analysis of the time density curve in an Region of Interest | ავტომატურად დაბალდოზირებული ექსპოზიცია - ერთი შრის გაკეთებით, რომ გააანალიზოს საჭირო დრო, განსაზღვროს სიმკვრივე საკვლევი არის შესაბამისად | X
Real-time topogram | ტოპოგრამა რეალური დროის რეჟიმში | X
Fully automated dose management for adults and children | სრული ავტომატური დოზირების მართვა მოზრდილებსა და ბავშვებში | X
Ability to Reduce the organ dose for dose-sensitive body parts while maintaining image quality | გამოსხივებაზე მგრძნობიარე ორგანოების მიხედვით შეამციროს დოზირება გამოსახულების ხარისხის შენარჩუნებით | X
Clinical Applications | კლინიკური აპლიკაციები
General | ზოგადი
Implant/metal artifact reduction algorithm | იმპლანტის/მეტალის არტეფაქტის მინიმიზაციის ალგორითმი | X
Automatic detection and labeling of vertebrae | ხერხემლის ავტომატური ამოცნობა და მონიშვნა | X
Provide special modes that automatically create anatomically orientated spinereconstructions based on a 3D volume | წელის არის გამოსახულების ავტომატურად შექმნის რეჟიმი 3-განზომილებაში | X
Contrastin imaging - integrated solution for a bolus injector coupling by synchronized scanning and contrast injection. | კონტრასტირებული გამოსახულების მიღება ინტეგრირებული ბოლუს ფუნქციით ინჟექტირთან სინქრონიზაციით | X
Optimization of the X-ray spectrum by filtering the low kV spectrum | რენტგენო-სხივების სპექტრის ოპტიმიზაცია დაბალი ვოლტაჟის სპექტრის მოცილებით | X
Special energy enhasment ability e.g. dual energy Imaging and/or twin-beam dual energy. Managing of spectral imaging assessment, spectral post-processing or similar technology | გამოსახულების მისაღები სხივური ენერგიის გაძლეირების შესაძლებლობა მაგ.: ორმაგი ენერგია ან/და წყვილ-სხივიანი ორმაგი ენერგია. სპექტრული გამოსახულების მართვა, სპექტრალური პოსტ-აღწარმოებისას და/ან მსგავსი ტექნოლოგია | X
Cardiac | კარდიო
Cardio Package - including the Physiological Measurement Module, Calcium Scoring, including Adaptive Cardio Sequence, Cardio Spiral, Showing Cardio Ranges, Cardiac image, vessles and angio mesurements | კარდიო პაკეტი - ფიზიოლოგიური გაზმოვების მოდულის, კალციუმის შეფასების, ადაპტაციური დამუშავების, სპირალური-კარდიო, კარდიო ფარგლების, გამოსახულების, სიხლძარღვების და ანგიოგაზომვების ჩათვლით | X
Cardiac imaging, with heart image | კარდიოკვლევები, გულის გამოსახულების მიღება | X
Special program for automatical calculations of coronary segmentations, by spine and rib unfolding | კორონაროგრაფიული სპეციალური პროგრამა ავტომატური გამოთვლებით, სეგმენტაციისა და ნეკნების, ზურგის ძვლების მოცილების ფუნქციით | X
Endoscopy | ენდოსკოპია
Endoscopic View | ენსოდკოიური აღქმა/გამოსახულება | X
Osteo | ოსტეო
Quantitative assessment of the bone mineral content in the lumbar spine for CT-supported diagnosis and follow-up of osteoporosis | რაოდენობრივი შეფასება ძვლებში მინერალების, ხერხემალში, დიაგნისტირებისა და შემდგომი შედარებისათვის | X
Pulmo | პულმონარული
Lung Package - fully automated, computer assisted second reader tool, designed to assist radiologists in the detection of pulmonary nodules during review of CT examinations of the chest | ფილტვების კვლევის პაკეტი - სრულად ავტომატური, კომპიუტერული მართვით, რადილოგის დასახმარებლად რომ აღმოაჩინოს/დაინახოს პულმონარული წარმონაქმნები გულმკერდის კვლევის შეფასებისას | X
Neuro | ნეირო
Neuro Package - Neuro DSA for bone-free evaluation of the neuro vasculature and Neuro Perfusion for dynamic 4D quantification and visualization of perfusion data | ნეირო პაკეტი - სისხლძარღვოვანი, უძვლო შეფასება და ნეირო-პერფუზია დინამიური 4-განზომილებიანი რაოდენობრივი შეფასებისთვის | X
Body | ტანი
Advanced 4D Imaging | სოეციალური 4-განზომილებიანი გამოსახულების მიღება | X
Oncology | ონკოლოგია
Lung Lesion Segmentation and different soft tissues | ფილტვებში სეგმენტაციის ნახვის შესაძლებლობა და სხვა რბილქსოვილოვანი კვლევები | X
Workstation & Accessory | სამუშაო სადგური და აქსესუარი
Name / model / catalog number of medical technical goods
Manufacturing company
Country of manufacture
Doctor's workplace - Workstation, recommended by manufacturer of the CT /Data processing and storage; 1 unit | ექიმის სამუშაო ადგილი, სამუშაო სადგური მწარმოებლის რეკომენდაციის მიხედვით /მონაცემთა დამუშავება და შენახვა; 1კომპ. | X
Patient oriented Hardware | დამატებითი საშუალებები პაციენტისათვის | X
Patient Observation Video Camera Gantry-integrated camera for patient observation even when they are inside the bore Visual Patient Instructions - Intuitive color-coded breathhold count-down displayed on the front and rear part of the tunnel. Light and communication accessories | სათანადო ვიდეოკამერა გვირაბში/გენტრში ინტეგრირებული, პაციენტზე დაკვირვებისათვის გვირაბის შიგნითაც; ვიზუალური ინსტრუქციები პაციენტისათვის, მაგ.: სუნთქვის შეკავების-დასრულების შესახებ უკუთვლით. განათება და საკომუნიკაციო საშუალებები | X
Name / model / catalog number of medical technical goods
Manufacturing company
Country of manufacture
Injector - CT injector dual head for high pressure injection of the contrast agent by @190ml syringes, automatic, manual. Speed-regulated. Pressure: 300psi or more. Flow: 0,1-10ml/sec. Programmable. Stand-by. Mobile, remote control, synchronized with CT. @230v/50hz; Supply materials including contrast media and accessories, syringes, sets for at least 10 examinations for training and testing. | ინჟექტორი - ინჟექტორი ორ-შპრიციანი: მაღალი წნევით საკონტრასტო ხსანარის ინექციისათვის @190მლ მოცულობის შპრიცებიდან, ავტომატური და მანულაური, რეგულირებადი სიჩქარით; წნევა: 300 psi, ან მეტი; ნაკადი: 0,1-10მლ/წმ; პროგრამირებადი; დაყოვნებების ფუნქციებით; მობილური. დისტანციური მართვის პულტით კომპიუტერულ ტომოგრაფთან სინქრონიზაციით; ელ.კვება 230ვ; 50 ჰც+/-10%; სათანადო სახარჯი მასალა სწავლებისათვის და პაციენტთა კვლევებისათვის არანაკლებ 10 პროცედურის, მათ შორის კონტრასტირების საშუალებები, შპრიცები, სისტემები სხვ.; | X
Name / model / catalog number of medical technical goods
Manufacturing company
Country of manufacture
UPS - online UPS for CT examination, appropriate characteristics, recommended by manufacturer of the CT to ensure at least 6 min working. 400/220v. 50Hz | უწყვეტი კვების წყარო - უწყვეტი კვების წყარო (Online UPS) ტომოგრაფიის უსაფრთხო დასრულებისათვის შესაბამისი სიმძლავრის, მწარმოებლის რეკომენდაციის მიხედვით; უნდა უზრუნველყოს მინ. 6 წთ შეუფერხებელი მუშაობა; შემავალი ძაბვა @400/220V, 50Hz | X
Name / model / catalog number of medical technical goods
Manufacturing company
Country of manufacture
Printer - CT film printer, with appropriate characteristics, seize 35*43cm. @200-240v/50hz; Supply materials - Films at least 200 pcs. | საბეჭდი მოწყობილობა - პრინტერი გამოსახულების ფირზე ბეჭვდისთვის, თავსებადი კომპიუტერული ტომოგრაფიულ სისტემასთან. ფირის ზომა 35X43 სმ. ელ. მახასიათებლები: @200-240ვ; 50ჰერცი; სახარჯი მასალა - ფირები 200ც ან მეტი. | X
Name / model / catalog number of medical technical goods
Manufacturing company
Country of manufacture
Protective Accessories - Special Glass lead/x-ray resistant 80*100sm equal, with window-frame - 1pc.; Patient positioning accessories. Lead Glass - 1pc; Lead Apron - 1pc; Thyroid shield - 1pc | დაცვის საშუალებები - დამცავი მინა ზომებით: 80*100სმ სტანდარტის, ტყვიაშემცველი, სპეციალური კომპიუტერული ტომოგრაფისათვის /რენტგენო-დანადგარისათვის, სათანადო ჩარჩოთი - 1ც.; პაციენტის პოზიციონირების საშუალებები; სხივდამცავი სათვალე - 1ც., დამცავი ხალათი - 1ც.; თიროიდული დამცავი - 1ც.; | X
All included system - delivery, installation, testing, personnel training, warranty period 18 months after delivery and/or 12 months after installation | სისტემა სრული კომპლექტით - მოწოდება, ინსტალაცია, გამართვა, პერსონალის სწავლება, საგარანტიო მომსახურება მოწოდებიდან 18 თვე და/ან ინსტალაციიდან 12 თვე | X
Certificate - FDA cleared & CE mark | სერთიფიკატი - FDA ნებართვა & CE ნიშანი | X